## Содержание
Программа по выбору расходомеров ПРЭМ для УУТЭ и УУХВ
Рекомендации по выбору типоразмера и класса расходомера:
При определении требуемого DN и класса ПРЭМ следует руководствоваться:
– динамическим диапазоном расхода в трубопроводе.
– допустимой величиной гидравлических потерь.
Если измеряемый диапазон попадает в диапазоны измерений ПРЭМ с разными DN, то целесообразно выбирать расходомер с меньшим DN.
Обычно выбирается расходомер таким образом, чтобы диапазон скоростей потока находился в диапазоне 1…3 м/с.
Уменьшение DN позволяет повысить точность измерений и уменьшить количество осадков, выпадающих на электродах при большей скорости потока.
Недостатками являются возрастание длины монтажной конструкции за счет применения конфузора/диффузора и увеличение гидравлических потерь.
Программа вычисляет динамический диапазон расходов в трубопроводах, гидравлические потери1) на сужении/расширении и на основании полученных данных выбирает DN и класс ПРЭМ. Предлагается 3 метода подбора DN в зависимости от стоимости приборов в диапазоне скоростей на участках от 1 до 3 м/с: Экономный; Оптимальный; Затратный
Исходные данные для расчетов:
● Тепловая нагрузка, Гкал/ч;
● Температурный график;
● Допустимые потери падения давления на ПРЭМ и переходах, м.в.ст;
● DN трубопровода, мм;
● Рабочее давление в трубопроводе, кгс/см2.
● Расход, т/ч (м3/ч)
Примечания:
1) Гидравлические потери на сужении/расширении и прямых участках рассчитывается исходя из длины прямых участков 2DN до и после расходомера и применении стандартных переходов по ГОСТ 17378, если DN трубопровода больше, чем DN расходомера.
Для упрощения процесса выбора предлагается ряд типовых схем тепловодопотребления:
Схема №1
Однотрубная система теплоснабжения / Холодное водоснабжение (ХВС)
Схема №2
Двухтрубная система теплоснабжения с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции
Схема №3
Двухтрубная открытая система теплоснабжения с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции и отсутствием линии рециркуляции в системе ГВС
Вариант 1:
Вариант 2:
Схема №4
Двухтрубная открытая система теплоснабжения с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции и линией рециркуляции в системе ГВС
Вариант 1:
Вариант 2:
Схема №5
Четырёхтрубная система теплоснабжения с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции и линией рециркуляции в системе ГВС
Схема №6
Трёхтрубная система теплоснабжения с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции и отсутствием линии рециркуляции в системе ГВС.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТЕПЛОКОМ
Соединяем людей, города и энергию
К ПОДБОРУ
К ПОДБОРУ
К ПОДБОРУ
К ПОДБОРУ
К ПОДБОРУ
К ПОДБОРУ
К ПОДБОРУ
К ПОДБОРУ

## Схема 1
Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) или холодной воды (УУХВ) | [8 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 22 | 3 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 3 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  |  |  | max | Выбор класса | [5 empty] | 3 | 3 | Результат
[6 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 | A1 | A |  | D | C1 | B1 | A1 | A | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-25-D-Cэндвич | ПРЭМ-25-D
по адресу: | [5 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 7 | 1 | 15-65 | ПРЭМ-15 | 15 | 31,04 | 7.8595 | 82573.0683 | 0.059656 | 0.02779 | 0.57821 | 0.02779 | 0 | 0 | 2.7467 | 0 | 0 | 2.7467 | 2.7467 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 0.012 | 0.006 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 3
[6 empty] | Допуст.потери | 1 |  | 2 | 20-65 | ПРЭМ-20 | 20 | 22,14 | 4.421 | 61929.8012 | 0.05299 | 0.034188 | 0.34128 | 0.034188 | 0 | 0 | 0.61924 | 0 | 0 | 0.61924 | 0.61924 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 0.024 | 0.012 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.8294
[6 empty] | DN1 | 65 |  | 3 | 25-65 | ПРЭМ-25 | 25 | 21,56 | 2.8294 | 49543.841 | 0.04856 | 0.031743 | 0.2922 | 0.031743 | 0 | 0 | 0.22439 | 0 | 0 | 0.22439 | 0.22439 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 0.036 | 0.018 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.22439 | 0.22439
[6 empty] | Gmax | 5 |  | 4 | 32-65 | ПРЭМ-32 | 32 | 40,28 | 1.7269 | 38706.1258 | 0.044277 | 0.01513 | 0.52422 | 0.01513 | 0 | 0 | 0.11121 | 0 | 0 | 0.11121 | 0.11121 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 0.06 | 0.03 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[6 empty] | Gmin | 1 |  | 5 | 40-65 | ПРЭМ-40 | 40 | 23,54 | 1.1052 | 30964.9006 | 0.040875 | 0.021456 | 0.17389 | 0.021456 | 0 | 0 | 0.023678 | 0 | 0 | 0.023678 | 0.023678 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 0.09 | 0.045 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[6 empty] | Кин.вязк. | 1.4277e-06 |  | 6 | 50-65 | ПРЭМ-50 | 50 | 14,26 | 0.70736 | 24771.9205 | 0.037851 | 0.024772 | 0.039682 | 0.024772 | 0 | 0 | 0.0061366 | 0 | 0 | 0.0061366 | 0.0061366 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 0.144 | 0.072 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[6 empty] | Скорость V1, м/с | 0.41855 |  | 7 | 65-65 | ПРЭМ-65 | 65 | 0 | 0.41855 | 19055.3234 | 0.034705 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.0012395 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0012395 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 0.24 | 0.12 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[9 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[9 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[9 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Метод подбора: | Экономный
Оптимальный
Затратный
Метод подбора |  |  | Экономный
Исходные данные
Способ подбора |  |  | По расходу, М3/Ч
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | 2
Расчетный максимальный расход, т/ч (м3/ч) |  |  | 5
Расчетный минимальный расход, т/ч (м3/ч) |  |  | 1
Температура |  |  | 7
Допустимые потери, м.в.ст |  |  | 1
DN трубопровода, мм |  |  | 65
Рабочее давление, кгс/см2 |  |  | 5
Справочные данные
Выбранный расходомер и характеристики |  |  | ПРЭМ-25-D-Cэндвич
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  |  | 18
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  |  | 0.18
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  |  | 0.12
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  |  | 4.9546
Расход минимальный, т/ч |  |  | 0.99092
Температура, град С |  |  | 7
Плотность воды, кг/м3 |  |  | 1009.1611
Объемный расход максимальный, м3/ч |  |  | 5
Объемный расход минимальный, м3/ч |  |  | 1
Скорость в трубопроводе, м/с |  |  | 0.41855
Скорость на измерительном участке, м/с |  |  | 2.8294
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  |  | 0.22439
|  | Кинематическая вязкость воды | 1.4277e-06
Тр1 DN65
По нагрузке
По расходу, Т/Ч
По расходу, М3/Ч
Тр-д 1
| град К | 280.15
| Р, МПа | 0.49033
| t= | 4.9473
| p= | 0.029663
| m3/kg | 0.99991
1000.0929
| i | Ii | Ji | ni | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -2.0492e-09
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 6.0963e-08
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0050975
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.081368
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.0027318
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00012905
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042425
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0025108
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.0032272
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 5.27e-05
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 2.4667e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042397
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 0.00034156
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 4.4186e-06
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 6.639e-05
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 0.00010439
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 1.3647e-07
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 4.6915e-09
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 4.6061e-07
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 3.8417e-17
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -3.1912e-18
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -9.1816e-20
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 8.1781e-20
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -2.4469e-20
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 2.46e-21
|  |  | R | 0.46153 | 0.12783
ПРЭМ-25-D-Cэндвич
Тр1 DN65
К выбору схем

## Схема 2
| Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) | [12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 5 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 5 | Результат
[11 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-40-D-Сэндвич |  | ПРЭМ-40-D
| по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 18.4365 | 1211561.8335 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 14.0241 | 0 | 0 | 14.0241 | 14.0241 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE |  |  |  | 5
[11 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 10.3705 | 908671.3751 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 5.6337 | 0 | 0 | 5.6337 | 5.6337 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.5926
[11 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 6.6371 | 726937.1001 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 1.6276 | 0 | 0 | 1.6276 | 1.6276 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.084778 |  | 0.084778
[11 empty] | Gmax | 11.7288 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 4.051 | 567919.6095 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.3499 | 0 | 0 | 0.3499 | 0.3499 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE
[11 empty] | Gmin | 5.8644 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 2.5926 | 454335.6876 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.084778 | 0 | 0 | 0.084778 | 0.084778 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[11 empty] | Кин.вязк. | 2.2826e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 1.6593 | 363468.55 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021246 | 0 | 0 | 0.021246 | 0.021246 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[11 empty] | Скорость V1, м/с | 1.6593 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[14 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[14 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[14 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
анализ на DN1=DN2
[14 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  | 5 | 5 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 5 | Результат
[11 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-40-D-Cэндвич |  | ПРЭМ-40-D
[11 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 17.8594 | 668506.7234 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 13.1598 | 0 | 0 | 13.1598 | 13.1598 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
[11 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 10.0459 | 501380.0425 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 5.2865 | 0 | 0 | 5.2865 | 5.2865 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.5115
[11 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 6.4294 | 401104.034 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 1.5273 | 0 | 0 | 1.5273 | 1.5273 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.079554
[11 empty] | Gmax | 11.3616 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 3.9242 | 313362.5266 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.32834 | 0 | 0 | 0.32834 | 0.32834 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE
[11 empty] | Gmin | 5.6808 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 2.5115 | 250690.0213 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.079554 | 0 | 0 | 0.079554 | 0.079554 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[11 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 1.6073 | 200552.017 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019937 | 0 | 0 | 0.019937 | 0.019937 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[11 empty] | Скорость V1, м/с | 1.6073 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[14 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Метод подбора |  | Экономный | [10 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[14 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Исходные данные
Отопление
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5
| Температурный график |  | 115/70
| Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5
| DN трубопровода, мм |  | 50 | 50
| Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5
Справочные данные
| Выбранный расходомер и характеристики |  | ПРЭМ-40-D-Сэндвич | ПРЭМ-40-D-Cэндвич
| - Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 45 | 45
| - Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.45 | 0.45
| - Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.3 | 0.3
Расчётные данные
| Расход максимальный, т/ч |  | 11.1111 | 11.1111
| Расход минимальный, т/ч |  | 5.5556 | 5.5556
| Температура, град С |  | 115 | 70
| Плотность воды, кг/м3 |  | 947.336 | 977.9504
| Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 11.7288 | 11.3616
| Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 5.8644 | 5.6808
| Скорость в трубопроводе, м/с |  | 1.6593 | 1.6073
| Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.5926 | 2.5115
| Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.084778 | 0.079554
|  |  | 0.084778 | 0.079554
| Кинематическая вязкость воды |  | 2.2826e-07 | 4.0073e-07
[8 empty] | Control_DU_Tr |  | ='Схема 1'!$Q$125:$Q$139
|  |  | Тр1 DN50 | Тр2 DN50 |  |  |  | DU_tr |  | ='Схема 1'!$Q$125:$Q$139
[8 empty] | DyTr_New |  | ='Схема 1'!$H$88:$H$177
[8 empty] | Grafik |  | ='Схема 1'!$B$82:$B$96
[8 empty] | GrafikGVS |  | ='Схема 1'!$B$100:$B$107
[8 empty] | InterpolCoeff |  | ='Схема 1'!$Q$102:$Q$109
|  |  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  |  |  | ParamKM_New |  | ='Схема 1'!$L$88:$O$177
|  | град К | 388.15 | 343.15 |  |  |  | ParamPiterflow |  | ='Схема 1'!$B$110:$E$163
|  | Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  |  |  | TemperGrafik |  | ='Схема 1'!$B$82:$E$96
|  | t= | 3.5708 | 4.039 |  |  |  | TemperGrafikGVS |  | ='Схема 1'!$B$100:$E$107
|  | p= | 0.041528 | 0.029663 |  |  |  | TemperGVS |  | ='Схема 1'!$C$100:$C$107
|  | m3/kg | 1.0556 | 1.0225
|  |  | 947.336 | 977.9504
| Grafik |  | TemperGrafik
Возможные температурные графики системы отопления
| График | Темпер.подачи | Дельта | Темпер.обратн.
| 150/70 | 150 | 80 | 70
| 150/75 | 150 | 75 | 75
| 130/70 | 130 | 60 | 70 |  |  |  | DyTr_New
| 135/70 | 135 | 65 | 70 |  |  |  | ParamKM_New
| 125/70 | 125 | 55 | 70
| 120/60 | 120 | 60 | 60 |  |  | Варианты переходов
| 115/70 | 115 | 45 | 70 |  |  | DN1 | Кол-во вариантов | Тип РС | Тип канала | Переход | DN0 | a | Lпр.уч* |  | Размеры ПРЭМ | [15 empty] | DN1 | Кол-во вариантов | Тип РС | Тип канала | Переход | DN0 | a | Lпр.уч* |  | DN1 | Кол-во вариантов | Тип РС | Тип канала | Переход | DN0 | a | Lпр.уч* | Тип | DN, мм | К-т сопр | Длина, мм
| 110/70 | 110 | 40 | 70 |  | 1 | 15 | 1 | ПРЭМ-15 | S | 15-15 | 15 | 0 | 90 |  | DN | [5 empty] | i | Ii | Ji | ni |  |  | gp | gp |  |  | 20 | 2 | РС20-6 | L | 20-20 | 20 | 0 | 111 |  | 20 | 2 | ПРЭМ-15 | S | 15-20 | 15 | 14,26 | 150 | ПРЭМ-15-Сэндвич | 15 | 0.0085703 | 90
| 115/65 | 115 | 50 | 65 |  | 2 | 20 | 2 | ПРЭМ-15 | S | 15-20 | 15 | 14,26 | 150 |  | 15 | [5 empty] | 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | РС20-12 | S | 20-20 | 20 | 0 | 111 |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-20 | 20 | 0 | 115 | ПРЭМ-15-Фланец | 15 | 0.0091282 | 135
| 105/70 | 105 | 35 | 70 |  |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-20 | 20 | 0 | 115 |  | 20 | [5 empty] | 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 4 | РС20-6 | L | 20-25 | 20 | 5.6127 | 151 |  | 25 | 3 | ПРЭМ-15 | S | 15-25 | 15 | 28,08 | 150 | ПРЭМ-20-Сэндвич | 20 | 0.01657 | 115
| 95/70 | 95 | 25 | 70 |  |  | 25 | 3 | ПРЭМ-15 | S | 15-25 | 15 | 28,08 | 150 |  | 25 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | РС20-12 | S | 20-25 | 20 | 5.6127 | 151 |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-25 | 20 | 5.6127 | 195 | ПРЭМ-20-Фланец | 20 | 0.018128 | 155
| 95/60 | 95 | 35 | 60 |  |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-25 | 20 | 14,26 | 195 |  | 32 | [5 empty] | 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | РС25-9 | L | 25-25 | 25 | 0 | 200 |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-25 | 25 | 0 | 120 | ПРЭМ-25-Сэндвич | 25 | 0.031598 | 111
| 90/70 | 90 | 20 | 70 |  |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-25 | 25 | 0 | 120 |  | 40 | [5 empty] | 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-25 | 25 | 0 | 200 |  | 32 | 4 | ПРЭМ-15 | S | 15-32 | 15 | 27,3 | 150 | ПРЭМ-25-Фланец | 25 | 0.0022975 | 200
| 85/60 | 85 | 25 | 60 |  | 3 | 32 | 4 | ПРЭМ-15 | S | 15-32 | 15 | 46,06 | 150 |  | 50 | [5 empty] | 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  |  | 0 | 0 |  |  | 32 | 6 | РС20-6 | L | 20-32 | 20 | 22.6199 | 191 |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-32 | 20 | 22.6199 | 195 | ПРЭМ-32-Сэндвич | 32 | 0.0014163 | 128
| 75/60 | 75 | 15 | 60 |  | 4 |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-32 | 20 | 33,4 | 195 |  | 65 | [5 empty] | 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | РС20-12 | S | 20-32 | 20 | 22.6199 | 191 |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-32 | 25 | 7.8518 | 220 | ПРЭМ-32-Фланец | 32 | 0.0015494 | 200
| 70/40 | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-32 | 25 | 19,86 | 220 |  | 80 | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | РС25-9 | L | 25-32 | 25 | 7.8518 | 300 |  |  |  | ПРЭМ-32 | S | 32-32 | 32 | 0 | 128 | ПРЭМ-40-Сэндвич | 40 | 0.0042198 | 186
[9 empty] | ПРЭМ-32 | S | 32-32 | 32 | 0 | 128 |  | 100 | [5 empty] | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  |  | -1.3016e-07 | -2.5347e-08 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-32 | 25 | 7.8518 | 300 |  | 40 | 5 | ПРЭМ-15 | S | 15-40 | 15 | 28,08 | 150 | ПРЭМ-40-Фланец | 40 | 0.00027696 | 200
| Возможные температурные графики системы ГВС |  |  |  |  | 5 | 40 | 5 | ПРЭМ-15 | S | 15-40 | 15 | 28,08 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  |  | 1.5393e-06 | 4.3119e-07 |  |  |  |  | РС32-15 | L | 32-32 | 32 | 0 | 128 |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-40 | 20 | 36.8699 | 195 | ПРЭМ-50-Сэндвич | 50 | 0.00012589 | 153
| График | Темпер.ГВС | Дельта | Темпер.циркуляции |  | 6 |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-40 | 20 | 53,14 | 195 |  | 200 | [5 empty] | 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  |  | 0.0080851 | 0.0067411 |  |  |  |  | РС32-30 | S | 32-32 | 32 | 0 | 128 |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-40 | 25 | 13.3677 | 220 | ПРЭМ-50-Фланец | 50 | 0.00013773 | 200
| 75/60 | 75 | 15 | 60 | GrafikGVS | 7 |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-40 | 25 | 41,12 | 220 |  | 250 | [5 empty] | 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  |  | 0.03253 | 0.03253 |  |  | 40 | 8 | РС20-6 | L | 20-40 | 20 | 36.8699 | 191 |  |  |  | ПРЭМ-32 | S | 32-40 | 32 | 15.1893 | 256 | ПРЭМ-65-Фланец | 65 | 3.8132e-05 | 200
| 70/40 | 70 | 30 | 40 |  | 8 |  |  | ПРЭМ-32 | S | 32-40 | 32 | 22,62 | 256 |  | 300 | [5 empty] | 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  |  | 0.051301 | 0.061529 |  |  |  |  | РС20-12 | S | 20-40 | 20 | 36.8699 | 191 |  |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-40 | 40 | 0 | 186 | ПРЭМ-80-Фланец | 80 | 1.2642e-05 | 200
| 72/44 | 72 | 28 | 44 |  |  |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-40 | 40 | 0 | 186 | [7 empty] | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  |  | 0.00068467 | 0.0011812 |  |  |  |  | РС25-9 | L | 25-40 | 25 | 13.3677 | 300 |  | 50 | 6 | ПРЭМ-15 | S | 15-50 | 15 | 30,14 | 150 | ПРЭМ-100-Фланец | 100 | 3.8546e-06 | 250
| 65/55 | 65 | 10 | 55 | TemperGrafikGVS |  | 50 | 6 | ПРЭМ-15 | S | 15-50 | 15 | 30,14 | 150 | [7 empty] | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  |  | 0.00051405 | 0.00029846 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-40 | 25 | 13.3677 | 300 |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-50 | 20 | 36.8699 | 195 | ПРЭМ-150-Фланец | 150 | 4.52e-07 | 314
| 65/40 | 65 | 25 | 40 |  | 9 |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-50 | 20 | 46,4 | 195 | [7 empty] | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  |  | 0.0042353 | 0.0042425 |  |  |  |  | РС32-15 | L | 32-40 | 32 | 15.1893 | 256 |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-50 | 25 | 18.6801 | 220 | ПРЭМ-200-Фланец | 200 | 9.9e-08 | 358
| 60/50 | 60 | 10 | 50 |  | 10 |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-50 | 25 | 39,3 | 220 | [7 empty] | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  |  | -0.0015803 | -0.0018986 |  |  |  |  | РС32-30 | S | 32-40 | 32 | 15.1893 | 256 |  |  |  | ПРЭМ-32 | S | 32-50 | 32 | 22.6199 | 256 | ПРЭМ-250-Фланец | 580 | 9.9e-08 | 400
| 55/40 | 55 | 15 | 40 | TemperGVS | 11 |  |  | ПРЭМ-32 | S | 32-50 | 32 | 28,84 | 256 | [7 empty] | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  |  | 0.00080746 | 0.0013954 |  |  |  |  | РС40-22 | L | 40-40 | 40 | 0 | 200 |  |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-50 | 40 | 9.5273 | 346 | ПРЭМ-300-Фланец | 300 | 9.9e-08 | 438
| 65/35 | 65 | 30 | 35 |  | 12 |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-50 | 40 | 11,42 | 346 | [7 empty] | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  |  | 2.0681e-08 | 4.5549e-07 |  |  |  |  | РС40-45 | S | 40-40 | 40 | 0 | 200 |  |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-50 | 50 | 0 | 153
| Характеристики ПРЭМ |  |  |  |  | 13 |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-50 | 50 | 0 | 153 | [7 empty] | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  |  | 0.00015558 | 7.544e-05 |  |  | 50 | 10 | РС20-6 | L | 20-50 | 20 | 36.8699 | 191 |  | 65 | 7 | ПРЭМ-15 | S | 15-65 | 15 | 31,04 | 150
| Тип | Qt2 | Qt1 | Qmax |  | 14 | 65 | 7 | ПРЭМ-15 | S | 15-65 | 15 | 31,04 | 150 | [7 empty] | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  |  | 0.00042255 | 0.00042397 |  |  |  |  | РС20-12 | S | 20-50 | 20 | 36.8699 | 191 |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-65 | 20 | 29,24 | 195
0.016 | ПРЭМ-15-D | 0.04 | 0.06 | 6 | ParamPiterflow |  |  |  | ПРЭМ-20 | S | 20-65 | 20 | 22,14 | 195 |  | InterpolCoeff | [5 empty] | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  |  | 2.1383e-05 | 6.3861e-05 |  |  |  |  | РС25-9 | L | 25-50 | 25 | 18.6801 | 300 |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-65 | 25 | 26.481 | 220
0.0096 | ПРЭМ-15-C1 | 0.024 | 0.06 | 6 |  |  |  |  | ПРЭМ-25 | S | 25-65 | 25 | 21,56 | 220 |  | Интерполяционные коэффициенты | [5 empty] | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  |  | 4.4128e-05 | 1.7871e-05 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-50 | 25 | 18.6801 | 300 |  |  |  | ПРЭМ-32 | S | 32-65 | 32 | 33.3985 | 256
0.0096 | ПРЭМ-15-B1 | 0.013 | 0.06 | 6 |  | 15 |  |  | ПРЭМ-32 | S | 32-65 | 32 | 40,28 | 256 |  | 20 | 0.00023193 | 0.0097026 | -0.00039441 |  |  | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  |  | 0.00016617 | 0.0001161 |  |  |  |  | РС32-15 | L | 32-50 | 32 | 22.6199 | 256 |  |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-65 | 40 | 20.2493 | 346
0.032 | ПРЭМ-20-D | 0.08 | 0.12 | 12 |  | 16 |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-65 | 40 | 23,54 | 346 |  | 25 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 |  |  | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  |  | 1.0309e-06 | 6.3816e-06 |  |  |  |  | РС32-30 | S | 32-50 | 32 | 22.6199 | 256 |  |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-65 | 50 | 12.231 | 353
0.019 | ПРЭМ-20-C1 | 0.048 | 0.12 | 12 |  | 17 |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-65 | 50 | 14,26 | 353 |  | 32 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 |  |  | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  |  | 5.4288e-06 | 1.2765e-06 |  |  |  |  | РС40-22 | L | 40-50 | 40 | 9.5273 | 360 |  |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-65 | 65 | 0 | 200
0.019 | ПРЭМ-20-B1 | 0.027 | 0.12 | 12 |  | 18 |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-65 | 65 | 0 | 200 |  | 40 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 |  |  | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  |  | 7.4091e-07 | 1.0149e-07 |  |  |  |  | РС40-45 | S | 40-50 | 40 | 9.5273 | 360 |  | 80 | 5 | ПРЭМ-32 | S | 32-80 | 32 | 25.75 | 256
0.048 | ПРЭМ-25-D | 0.12 | 0.18 | 18 |  | 19 | 80 | 5 | ПРЭМ-32 | S | 32-80 | 32 | 24,62 | 256 |  | 50 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 |  |  | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  |  | 7.2473e-06 | 2.4636e-06 |  |  |  |  | РС50-36 | L | 50-50 | 50 | 0 | 153 |  |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-80 | 40 | 29.8628 | 346
0.029 | ПРЭМ-25-C1 | 0.072 | 0.18 | 18 |  | 20 |  |  | ПРЭМ-40 | S | 40-80 | 40 | 34,2 | 346 |  | 65 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 |  |  | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  |  | 2.3951e-11 | 1.2715e-13 |  |  |  |  | РС50-72 | S | 50-50 | 50 | 0 | 153 |  |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-80 | 50 | 22.6199 | 353
0.029 | ПРЭМ-25-B1 | 0.04 | 0.18 | 18 |  |  |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-80 | 50 | 25,98 | 353 |  | 80 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 |  |  | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  |  | -4.9882e-12 | -1.8471e-14 |  |  | 65 | 10 | РС25-9 | L | 25-65 | 25 | 26.481 | 300 |  |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-80 | 65 | 11.4212 | 460
0.08 | ПРЭМ-32-D | 0.2 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-80 | 65 | 13,16 | 460 |  | 100 | 0.00051587 | 0.0011226 | -2.7778e-06 |  |  | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  |  | -3.5876e-12 | -3.759e-15 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-65 | 25 | 26.481 | 300 |  |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-80 | 80 | 0 | 200
0.048 | ПРЭМ-32-C1 | 0.12 | 0.3 | 30 |  | 21 |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-80 | 80 | 0 | 200 | [7 empty] | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  |  | 5.0597e-12 | 4.4277e-15 |  |  |  |  | РС32-15 | L | 32-65 | 32 | 33.3985 | 256 |  | 100 | 5 | ПРЭМ-40 | S | 40-100 | 40 | 41.1121 | 346
0.048 | ПРЭМ-32-B1 | 0.067 | 0.3 | 30 |  | 22 | 100 | 5 | ПРЭМ-40 | S | 40-100 | 40 | 25,98 | 346 | [7 empty] | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  |  | -2.3972e-12 | -1.752e-15 |  |  |  |  | РС32-30 | S | 32-65 | 32 | 33.3985 | 256 |  |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-100 | 50 | 34.708 | 353
0.12 | ПРЭМ-40-D | 0.3 | 0.45 | 45 |  | 23 |  |  | ПРЭМ-50 | S | 50-100 | 50 | 39,3 | 353 |  | Эквивал. DN с учетом закругления граней. Для DN20,32 R=1, DN50...100 R=5, | [5 empty] | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  |  | 3.8159e-13 | 2.3292e-16 |  |  |  |  | РС40-22 | L | 40-65 | 40 | 20.2493 | 360 |  |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-100 | 65 | 24.6782 | 460
0.072 | ПРЭМ-40-C1 | 0.18 | 0.45 | 45 |  | 24 |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-100 | 65 | 28,08 | 460 |  | 20 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  | R | 0.46153 |  |  | 0.097403 | 0.10673 |  |  |  |  | РС40-45 | S | 40-65 | 40 | 20.2493 | 360 |  |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-100 | 80 | 14.25 | 520
0.072 | ПРЭМ-40-B1 | 0.1 | 0.45 | 45 |  | 25 |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-100 | 80 | 16,26 | 520 |  | 12.0252 | 32.23 | 51.4913 | 57.8372 | [14 empty] | РС50-36 | L | 50-65 | 50 | 12.231 | 353 |  |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-100 | 100 | 0 | 250
0.19 | ПРЭМ-50-D | 0.48 | 0.72 | 72 |  | 26 |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-100 | 100 | 0 | 250 | [19 empty] | РС50-72 | S | 50-65 | 50 | 12.231 | 353 |  | 125 | 4 | ПРЭМ-50 | S | 50-125 | 50 | 41.1121 | 353
0.12 | ПРЭМ-50-C1 | 0.288 | 0.72 | 72 |  | 27 | 125 | 4 | ПРЭМ-50 | S | 50-125 | 50 | 45,24 | 353 | [19 empty] | РС65-60 | L | 65-65 | 65 | 0 | 200 |  |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-125 | 65 | 33.3985 | 460
0.12 | ПРЭМ-50-B1 | 0.16 | 0.72 | 72 |  |  |  |  | ПРЭМ-65 | S | 65-125 | 65 | 36,86 | 460 |  |  | -0.0001 | 0.00036 | 0 | [14 empty] | РС65-120 | S | 65-65 | 65 | 0 | 200 |  |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-125 | 80 | 25.1177 | 520
0.32 | ПРЭМ-65-D | 0.8 | 1.2 | 120 |  | 28 |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-125 | 80 | 28,08 | 520 | [17 empty] | 80 | 10 | РС32-15 | L | 32-80 | 32 | 25.75 | 256 |  |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-125 | 100 | 14.25 | 650
0.19 | ПРЭМ-65-C1 | 0.48 | 1.2 | 120 |  | 29 |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-125 | 100 | 15,82 | 650 | [19 empty] | РС32-30 | S | 32-80 | 32 | 25.75 | 256 |  | 150 | 4 | ПРЭМ-65 | S | 65-150 | 65 | 59.0776 | 460
0.19 | ПРЭМ-65-B1 | 0.267 | 1.2 | 120 |  | 30 | 150 | 4 | ПРЭМ-65 | S | 65-150 | 65 | 66,36 | 460 | [19 empty] | РС40-22 | L | 40-80 | 40 | 29.8628 | 360 |  |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-150 | 80 | 30.137 | 520
0.48 | ПРЭМ-80-D | 1.2 | 1.8 | 180 |  | 31 |  |  | ПРЭМ-80 | S | 80-150 | 80 | 32,52 | 520 | [19 empty] | РС40-45 | S | 40-80 | 40 | 29.8628 | 360 |  |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-150 | 100 | 21.7711 | 650
0.29 | ПРЭМ-80-C1 | 0.72 | 1.8 | 180 |  | 32 |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-150 | 100 | 23,54 | 650 | [19 empty] | РС50-36 | L | 50-80 | 50 | 22.6199 | 353 |  |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-150 | 150 | 0 | 314
0.29 | ПРЭМ-80-B1 | 0.4 | 1.8 | 180 |  | 33 |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-150 | 150 | 0 | 314 | [19 empty] | РС50-72 | S | 50-80 | 50 | 22.6199 | 353 |  | 200 | 4 | ПРЭМ-80 | S | 80-200 | 80 | 64.5513 | 520
0.75 | ПРЭМ-100-D | 1.867 | 2.8 | 280 |  | 34 | 200 | 4 | ПРЭМ-80 | S | 80-200 | 80 | 70,44 | 520 |  | DN тр-да (для контроля) | [17 empty] | РС65-60 | L | 65-80 | 65 | 11.4212 | 440 |  |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-200 | 100 | 55.5171 | 650
0.45 | ПРЭМ-100-C1 | 1.12 | 2.8 | 280 |  |  |  |  | ПРЭМ-100 | S | 100-200 | 100 | 60,94 | 650 |  | 15 | [17 empty] | РС65-120 | S | 65-80 | 80 | 11.4212 | 440 |  |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-200 | 150 | 20.2493 | 914
0.45 | ПРЭМ-100-B1 | 0.62 | 2.8 | 280 |  | 35 |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-200 | 150 | 21,78 | 914 |  | 20 |  | TypePFlow | [15 empty] | РС80-90 | L | 80-80 | 80 | 0 | 200 |  |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-200 | 200 | 0 | 358
1.7 | ПРЭМ-150-D | 4.2 | 6.3 | 630 |  |  |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-200 | 200 | 0 | 358 |  | 25 |  | Тип | DN, мм | К-т сопр | Длина, мм | [12 empty] | РС80-180 | S | 80-80 | 80 | 0 | 200 |  | 250 | 4 | ПРЭМ-100 | S | 100-250 | 100 | 56.3572 | 650
1 | ПРЭМ-150-C1 | 2.52 | 6.3 | 630 |  | 36 | 250 | 4 | ПРЭМ-100 | S | 100-250 | 100 | 59,96 | 650 |  | 32 |  | ПРЭМ-15-Сэндвич | 15 | 0 | 90 | [10 empty] | 100 | 10 | РС40-22 | L | 40-100 | 40 | 41.1121 | 360 |  |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-250 | 150 | 31.0482 | 914
1 | ПРЭМ-150-B1 | 1.4 | 6.3 | 630 |  | 37 |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-250 | 150 | 32,78 | 914 |  | 40 |  | ПРЭМ-15-Фланец | 15 | 0 | 135 | [12 empty] | РС40-45 | S | 40-100 | 40 | 41.1121 | 360 |  |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-250 | 200 | 15.8143 | 1158
3 | ПРЭМ-200-D | 7.5 | 11.3 | 1130 |  | 38 |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-250 | 200 | 16,74 | 1158 |  | 50 |  | ПРЭМ-20-Сэндвич | 20 | 0 | 115 | [12 empty] | РС50-36 | L | 50-100 | 50 | 34.708 | 353 |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-250 | 250 | 0 | 400
1.8 | ПРЭМ-200-C1 | 4.5 | 11.3 | 1130 |  | 39 |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-250 | 250 | 0 | 400 |  | 65 |  | ПРЭМ-20-Фланец | 20 | 0 | 155 | [12 empty] | РС50-72 | S | 50-100 | 50 | 34.708 | 353 |  | 300 | 5 | ПРЭМ-100 | S | 100-300 | 100 | 75,14 | 650
1.8 | ПРЭМ-200-B1 | 2.5 | 11.3 | 1130 |  | 40 | 300 | 5 | ПРЭМ-100 | S | 100-300 | 100 | 75,14 | 650 |  | 80 |  | ПРЭМ-25-Сэндвич | 25 | 0 | 120 | [12 empty] | РС65-60 | L | 65-100 | 65 | 24.6782 | 440 |  |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-300 | 150 | 56.3572 | 914
4.53 | ПРЭМ-250-D | 11.3 | 17 | 1700 |  |  |  |  | ПРЭМ-150 | S | 150-300 | 150 | 59,96 | 914 |  | 100 |  | ПРЭМ-25-Фланец | 25 | 0 | 200 | [12 empty] | РС65-120 | S | 65-100 | 65 | 24.6782 | 440 |  |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-300 | 200 | 31.0482 | 1158
2.72 | ПРЭМ-250-C1 | 6.8 | 17 | 1700 |  | 41 |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-300 | 200 | 32,78 | 1158 |  | 125 |  | ПРЭМ-32-Сэндвич | 32 | 0 | 128 | [12 empty] | РС80-90 | L | 80-100 | 80 | 14.25 | 520 |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-300 | 250 | 16,74 | 1400
2.72 | ПРЭМ-250-B1 | 3.78 | 17 | 1700 |  |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-300 | 250 | 16,74 | 1400 |  | 150 |  | ПРЭМ-32-Фланец | 32 | 0 | 200 | [12 empty] | РС80-180 | S | 80-100 | 80 | 14.25 | 520 |  |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-300 | 300 | 0 | 438
8.27 | ПРЭМ-300-D | 20.7 | 31 | 3100 |  | 42 |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-300 | 300 | 0 | 438 |  | 200 |  | ПРЭМ-40-Сэндвич | 40 | 0 | 186 | [12 empty] | РС100-140 | L | 100-100 | 100 | 0 | 250 |  | 350 | 4 | ПРЭМ-150 | S | 150-350 | 150 | 50,92 | 914
4.96 | ПРЭМ-300-C1 | 12.4 | 31 | 3100 |  | 43 | 350 | 4 | ПРЭМ-150 | S | 150-350 | 150 | 50,92 | 914 |  | 250 |  | ПРЭМ-40-Фланец | 40 | 0 | 200 | [12 empty] | РС100-280 | S | 100-100 | 100 | 0 | 250 |  |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-350 | 200 | 39,3 | 1158
4.96 | ПРЭМ-300-B1 | 6.89 | 31 | 3100 |  | 44 |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-350 | 200 | 39,3 | 1158 |  | 300 |  | ПРЭМ-50-Сэндвич | 50 | 0 | 153 | [10 empty] | 125 | 8 | РС50-36 | L | 50-125 | 50 | 41.1121 | 353 |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-350 | 250 | 26,78 | 1400
0.008 | ПРЭМ-15-A1 | 0.012 | 0.06 | 6 |  | 45 |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-350 | 250 | 26,78 | 1400 |  | 350 |  | ПРЭМ-50-Фланец | 50 | 0 | 200 | [12 empty] | РС50-72 | S | 50-125 | 50 | 41.1121 | 353 |  |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-350 | 300 | 13,58 | 1638
0.004 | ПРЭМ-15-A | 0.006 | 0.06 | 6 |  | 46 |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-350 | 300 | 13,58 | 1638 |  | 400 |  | ПРЭМ-65-Фланец | 65 | 0 | 200 | [12 empty] | РС65-60 | L | 65-125 | 65 | 33.3985 | 440 |  | 400 | 4 | ПРЭМ-150 | S | 150-400 | 150 | 61,52 | 914
0.016 | ПРЭМ-20-A1 | 0.024 | 0.12 | 12 |  |  | 400 | 4 | ПРЭМ-150 | S | 150-400 | 150 | 61,52 | 914 |  | 500 |  | ПРЭМ-80-Фланец | 80 | 0 | 200 | [12 empty] | РС65-120 | S | 65-125 | 65 | 33.3985 | 440 |  |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-400 | 200 | 50,92 | 1158
0.008 | ПРЭМ-20-A | 0.012 | 0.12 | 12 |  | 47 |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-400 | 200 | 50,92 | 1158 |  | 600 |  | ПРЭМ-100-Фланец | 100 | 0 | 250 | [12 empty] | РС80-90 | L | 80-125 | 80 | 25.1177 | 520 |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-400 | 250 | 39,3 | 1400
0.024 | ПРЭМ-25-A1 | 0.036 | 0.18 | 18 |  |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-400 | 250 | 39,3 | 1400 |  |  |  | ПРЭМ-150-Фланец | 150 | 0 | 314 | [12 empty] | РС80-180 | S | 80-125 | 80 | 25.1177 | 520 |  |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-400 | 300 | 26,78 | 1638
0.012 | ПРЭМ-25-A | 0.018 | 0.18 | 18 |  | 48 |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-400 | 300 | 26,78 | 1638 |  |  |  | ПРЭМ-200-Фланец | 200 | 0 | 358 | [12 empty] | РС100-140 | L | 100-125 | 100 | 14.25 | 650 |  | 500 | 4 | ПРЭМ-150 | S | 150-500 | 150 | 37,88 | 914
0.04 | ПРЭМ-32-A1 | 0.06 | 0.3 | 30 |  | 49 | 500 | 4 | ПРЭМ-150 | S | 150-500 | 150 | 37,88 | 914 |  |  |  | ПРЭМ-250-Фланец | 580 | 0 | 400 | [12 empty] | РС100-280 | S | 100-125 | 100 | 14.25 | 650 |  |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-500 | 200 | 32,78 | 1158
0.02 | ПРЭМ-32-A | 0.03 | 0.3 | 30 |  | 50 |  |  | ПРЭМ-200 | S | 200-500 | 200 | 32,78 | 1158 |  |  |  | ПРЭМ-300-Фланец | 300 | 0 | 438 | [10 empty] | 150 | 7 | РС65-60 | L | 65-150 | 65 | 59.0776 | 440 |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-500 | 250 | 27,54 | 1400
0.06 | ПРЭМ-40-A1 | 0.09 | 0.45 | 45 |  |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-500 | 250 | 27,54 | 1400 | [19 empty] | РС65-120 | S | 65-150 | 65 | 59.0776 | 440 |  |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-500 | 300 | 27,16 | 1638
0.03 | ПРЭМ-40-A | 0.045 | 0.45 | 45 |  | 51 |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-500 | 300 | 27,16 | 1638 | [19 empty] | РС80-90 | L | 80-150 | 80 | 30.137 | 520 |  | 600 | 3 | ПРЭМ-200 | S | 200-600 | 200 | 37,46 | 1158
0.096 | ПРЭМ-50-A1 | 0.144 | 0.72 | 72 |  |  | 600 | 3 | ПРЭМ-200 | S | 200-600 | 200 | 37,46 | 1158 | [19 empty] | РС80-180 | S | 80-150 | 80 | 30.137 | 520 |  |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-600 | 250 | 33,04 | 1400
0.048 | ПРЭМ-50-A | 0.072 | 0.72 | 72 |  | 52 |  |  | ПРЭМ-250 | S | 250-600 | 250 | 33,04 | 1400 | [19 empty] | РС100-140 | L | 100-150 | 100 | 21.7711 | 650 |  |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-600 | 300 | 28,52 | 1638
0.16 | ПРЭМ-65-A1 | 0.24 | 1.2 | 120 |  |  |  |  | ПРЭМ-300 | S | 300-600 | 300 | 28,52 | 1638 | [19 empty] | РС100-280 | S | 100-150 | 100 | 21.7711 | 650
0.08 | ПРЭМ-65-A | 0.12 | 1.2 | 120 | [29 empty] | РС150-630 | S | 150-150 | 150 | 0 | 328
0.24 | ПРЭМ-80-A1 | 0.36 | 1.8 | 180 | [27 empty] | 200 | 6 | РС80-90 | L | 80-200 | 80 | 64.5513 | 520
0.12 | ПРЭМ-80-A | 0.18 | 1.8 | 180 | [29 empty] | РС80-180 | S | 80-200 | 80 | 64.5513 | 520
0.373 | ПРЭМ-100-A1 | 0.56 | 2.8 | 280 | [29 empty] | РС100-140 | L | 100-200 | 100 | 55.5171 | 650
0.19 | ПРЭМ-100-A | 0.28 | 2.8 | 280 | [29 empty] | РС100-280 | S | 100-200 | 100 | 55.5171 | 650
0.84 | ПРЭМ-150-A1 | 1.26 | 6.3 | 630 | [29 empty] | РС150-630 | S | 150-200 | 150 | 20.2493 | 928
0.42 | ПРЭМ-150-A | 0.63 | 6.3 | 630 | [29 empty] | РС200-1000 | S | 200-200 | 200 | 0 | 358
1.505 | ПРЭМ-200-A1 | 2.3 | 11.3 | 1130 | [27 empty] | 250 | 4 | РС100-140 | L | 100-250 | 100 | 56.3572 | 650
0.75 | ПРЭМ-200-A | 1.13 | 11.3 | 1130 | [29 empty] | РС100-280 | S | 100-250 | 100 | 56.3572 | 650
2.27 | ПРЭМ-250-A1 | 3.4 | 17 | 1700 | [29 empty] | РС150-630 | S | 150-250 | 150 | 31.0482 | 928
1.13 | ПРЭМ-250-A | 1.7 | 17 | 1700 | [29 empty] | РС200-1000 | S | 200-250 | 200 | 15.8143 | 1158
4.13 | ПРЭМ-300-A1 | 6.2 | 31 | 3100 | [27 empty] | 300 | 2 | РС150-630 | S | 150-300 | 150 | 56.3572 | 920
2.07 | ПРЭМ-300-A | 3.1 | 31 | 3100 | [29 empty] | РС200-1000 | S | 200-300 | 200 | 31.0482 | 1158
[32 empty] | 350 | 2 | РС150-630 | S | 150-350 | 150 | 48.8879 | 928
[34 empty] | РС200-1000 | S | 200-350 | 200 | 37.6494 | 1158
[32 empty] | 400 | 1 | РС200-1000 | S | 200-400 | 200 | 48.8879 | 1158
[32 empty] | 250 | 4 | РС100-140 | L | 100-250 | 100 | 56.3572 | 650
[34 empty] | РС100-280 | S | 100-250 | 100 | 56.3572 | 650
[34 empty] | РС150-630 | S | 150-250 | 150 | 31.0482 | 928
[34 empty] | РС200-1000 | S | 200-250 | 200 | 15.8143 | 1158
[32 empty] | 300 | 2 | РС150-630 | S | 150-300 | 150 | 56.3572 | 920
[34 empty] | РС200-1000 | S | 200-300 | 200 | 31.0482 | 1158
[32 empty] | 350 | 2 | РС150-630 | S | 150-350 | 150 | 48.8879 | 928
[34 empty] | РС200-1000 | S | 200-350 | 200 | 37.6494 | 1158
[32 empty] | 400 | 1 | РС200-1000 | S | 200-400 | 200 | 48.8879 | 1158
* Длина прямого участка вычисляется как (2+2)*DN+Lрасходомера если есть переходы и Lрасходомера - если нет
ПРЭМ-40-D-Сэндвич
ПРЭМ-40-D-Cэндвич
Тр1 DN50
Тр2 DN50
К выбору схем

## Схема 3_вариант 1
Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) | [11 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 4 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 4 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 4 | 4 | Результат
[9 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D
по адресу: | [8 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 9.5585 | 888257.7178 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 3.7696 | 0 | 0 | 3.7696 | 3.7696 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE |  |  | 4
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 5.3767 | 666193.2884 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 1.5143 | 1.5143 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.1003
[9 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 3.4411 | 532954.6307 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0 | 0.4375 | 0.4375 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.094053 | 0.094053
[9 empty] | Gmax | 6.0809 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 2.1003 | 416370.8052 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.094053 | 0 | 0 | 0.094053 | 0.094053 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Gmin | 1.4972 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 1.3442 | 333096.6442 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.022788 | 0 | 0 | 0.022788 | 0.022788 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Кин.вязк. | 1.6141e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 0.86027 | 266477.3153 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057109 | 0 | 0 | 0.0057109 | 0.0057109 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.86027 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
анализ на DN1=DN2
[12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 4 | первое вхождение по потерям и классу |  | 4 | 4 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 4 | 4 | Результат
[9 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D
[9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 8.964 | 335538.9515 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 3.3153 | 0 | 0 | 3.3153 | 3.3153 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 5.0423 | 251654.2137 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 1.3318 | 1.3318 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 1.9696
[9 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 3.227 | 201323.3709 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.38477 | 0 | 0 | 0.38477 | 0.38477 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.082718
[9 empty] | Gmax | 5.7027 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 1.9696 | 157283.8835 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.082718 | 0 | 0 | 0.082718 | 0.082718 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Gmin | 1.404 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 1.2606 | 125827.1068 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.020042 | 0 | 0 | 0.020042 | 0.020042 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 0.80676 | 100661.6855 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050226 | 0 | 0 | 0.0050226 | 0.0050226 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.80676 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Метод подбора |  |  | Экономный | [8 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [6 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 11 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-20-D-Cэндвич | ПРЭМ-20-D | ПРЭМ-32-D-C
Температурный график |  | 150/70 |  |  | 70 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 15-40 | ПРЭМ-15 | 15 | 28,08 | 4.9459 | 185133.1035 | 0.059656 | 0.03013 | 0.41792 | 0.03013 | 0 | 0 | 0.89369 | 0 | 0 | 0.89369 | 0.89369 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 2
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-40 | ПРЭМ-20 | 20 | 53,14 | 2.7821 | 138849.8276 | 0.05299 | 0.013883 | 0.75701 | 0.013883 | 0 | 0 | 0.3932 | 0 | 0 | 0.3932 | 0.3932 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | V0 | 2.7821
DN трубопровода, мм |  | 50 | 50 |  | 40 |  |  |  | DN1 | 40 |  | 3 | 25-40 | ПРЭМ-25 | 25 | 41,12 | 1.7805 | 111079.8621 | 0.04856 | 0.014647 | 0.3488 | 0.014647 | 0 | 0 | 0.092479 | 0 | 0 | 0.092479 | 0.092479 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.3932 | 0.3932
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 4 |  |  |  | Gmax | 3.1464 |  | 4 | 32-40 | ПРЭМ-32 | 32 | 22,62 | 1.0867 | 86781.1423 | 0.044277 | 0.016662 | 0.055468 | 0.016662 | 0 | 0 | 0.016006 | 0 | 0 | 0.016006 | 0.016006 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | FALSE | TRUE | TRUE | C1 | TRUE | TRUE
[9 empty] | Gmin | 0.12586 |  | 5 | 40-40 | ПРЭМ-40 | 40 | 0 | 0.69552 | 69424.9138 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040312 | 0 | 0 | 0.0040312 | 0.0040312 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE
Справочные данные | [8 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Выбранный расходомер и характеристики |  | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D-Cэндвич |  | ПРЭМ-20-D-Cэндвич |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.69552 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 30 | 30 |  | 12 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.12 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.08 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  | 5.5769 | 5.5769 |  | 3.0769
Расход минимальный, т/ч |  | 1.3731 | 1.3731 |  | 0.12308
Температура, град С |  | 150 | 70 |  | 70
Плотность воды, кг/м3 |  | 917.1262 | 977.9504 |  | 977.9073
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 6.0809 | 5.7027 |  | 3.1464
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 1.4972 | 1.404 |  | 0.12586
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.86027 | 0.80676 |  | 0.69552
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.1003 | 1.9696 |  | 2.7821
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.094053 | 0.082718 |  | 0.3932
| Кинематическая вязкость воды | 1.6141e-07 | 4.0073e-07 |  | 4.0073e-07
|  | Тр1 DN50 | Тр2 DN50 |  | Тр3 DN40
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 2
| град К | 423.15 | 343.15 |  | 343.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.39227
| t= | 3.2754 | 4.039 |  | 4.039
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.023731
| m3/kg | 1.0904 | 1.0225 |  | 1.0226
|  | 917.1262 | 977.9504 |  | 977.9073
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -4.3627e-07 | -2.5347e-08 | -2.5347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 3.9434e-06 | 4.3119e-07 | 4.3119e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.009248 | 0.0067411 | 0.0067411
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.044851 | 0.061529 | 0.061529
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.0004575 | 0.0011812 | 0.0011812
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.0007693 | 0.00029846 | 0.00029871
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.004246
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0013816 | -0.0018986 | -0.0019002
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00053955 | 0.0013954 | 0.0013966
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 2.1058e-09 | 4.5549e-07 | 4.5588e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00026632 | 7.544e-05 | 7.5567e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042469
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 9.5476e-06 | 6.3861e-05 | 6.3968e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 8.6402e-05 | 1.7871e-05 | 1.7916e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.00021741 | 0.0001161 | 0.0001164
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 2.6891e-07 | 6.3816e-06 | 6.3976e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 1.5908e-05 | 1.2765e-06 | 1.2808e-06
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 3.249e-06 | 1.0149e-07 | 1.0208e-07
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.6231e-05 | 2.4636e-06 | 2.4781e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.1799e-09 | 1.2715e-13 | 1.293e-13
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.215e-10 | -1.8471e-14 | -1.8815e-14
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -5.9234e-10 | -3.759e-15 | -3.8483e-15
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 9.5557e-10 | 4.4277e-15 | 4.5367e-15
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -5.1783e-10 | -1.752e-15 | -1.7966e-15
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 9.4287e-11 | 2.3292e-16 | 2.3905e-16
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.09229 | 0.10673 | 0.10673
ПРЭМ-32-D-Cэндвич
ПРЭМ-32-D-Cэндвич
Тр1 DN50
Тр2 DN50
ПРЭМ-20-D-Cэндвич
Тр3 DN40
К выбору схем

## Схема 3_вариант 2
Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) | [11 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 55 | #N/A | первое вхождение по потерям и классу |  |  | #N/A | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | #N/A | 2 | Результат
[9 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-150-D-Фланец | ПРЭМ-150-D
по адресу: | [8 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 100-300 | ПРЭМ-100 | 100 | 75,14 | 4.1481 | 1817300.1034 | 0.030329 | 0.006141 | 1.8216 | 0.006141 | #N/A | 0 | 1.7147 | #N/A | 0 | #N/A | 1.7147 | 1.867 | 1.12 | 0.62 | 280 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | FALSE |  |  | 2
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 150-300 | ПРЭМ-150 | 150 | 59,96 | 1.8436 | 1211533.4023 | 0.026925 | 0.0063144 | 0.90497 | 0.0063144 | #N/A | 0 | 0.17762 | #N/A | 0 | #N/A | 0.17762 | 4.2 | 2.52 | 1.4 | 630 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE | V0 | 1.8436
[9 empty] | DN1 | 300 |  | 3 | 200-300 | ПРЭМ-200 | 200 | 32,78 | 1.037 | 908650.0517 | 0.024846 | 0.0088324 | 0.21393 | 0.0088324 | #N/A | 0 | 0.018142 | #N/A | 0 | #N/A | 0.018142 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 1130 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE | dP м.в.ст | 0.17762 | 0.17762
[9 empty] | Gmax | 117.2852 |  | 4 | 250-300 | ПРЭМ-250 | 250 | 16,74 | 0.6637 | 726920.0414 | 0.023395 | 0.010401 | 0.027225 | 0.010401 | #N/A | 0 | 0.0031793 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0031793 | 11.3 | 6.8 | 3.78 | 1700 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[9 empty] | Gmin | 58.6426 |  | 5 | 300-300 | ПРЭМ-300 | 300 | 0 | 0.4609 | 605766.7011 | 0.022301 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.00096585 | #N/A | 0 | #N/A | 0.00096585 | 20.7 | 12.4 | 6.89 | 3100 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[9 empty] | Кин.вязк. | 2.2826e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.4609 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
анализ на DN1=DN2
[12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 55 | #N/A | первое вхождение по потерям и классу |  | #N/A | #N/A | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | #N/A | 2 | Результат
[9 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-150-D-Фланец | ПРЭМ-150-D
[9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 100-300 | ПРЭМ-100 | 100 | 75,14 | 4.0166 | 1002314.8478 | 0.030329 | 0.006141 | 1.8216 | 0.006141 | #N/A | 0 | 1.6077 | #N/A | 0 | #N/A | 1.6077 | 1.867 | 1.12 | 0.62 | 280 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | FALSE
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 150-300 | ПРЭМ-150 | 150 | 59,96 | 1.7851 | 668209.8985 | 0.026925 | 0.0063144 | 0.90497 | 0.0063144 | #N/A | 0 | 0.16653 | #N/A | 0 | #N/A | 0.16653 | 4.2 | 2.52 | 1.4 | 630 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE | V0 | 1.7851
[9 empty] | DN1 | 300 |  | 3 | 200-300 | ПРЭМ-200 | 200 | 32,78 | 1.0041 | 501157.4239 | 0.024846 | 0.0088324 | 0.21393 | 0.0088324 | #N/A | 0 | 0.01701 | #N/A | 0 | #N/A | 0.01701 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 1130 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE | dP м.в.ст | 0.16653
[9 empty] | Gmax | 113.5659 |  | 4 | 250-300 | ПРЭМ-250 | 250 | 16,74 | 0.64265 | 400925.9391 | 0.023395 | 0.010401 | 0.027225 | 0.010401 | #N/A | 0 | 0.0029808 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0029808 | 11.3 | 6.8 | 3.78 | 1700 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[9 empty] | Gmin | 56.7829 |  | 5 | 300-300 | ПРЭМ-300 | 300 | 0 | 0.44629 | 334104.9493 | 0.022301 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.00090556 | #N/A | 0 | #N/A | 0.00090556 | 20.7 | 12.4 | 6.89 | 3100 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[9 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.44629 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Метод подбора |  |  | Экономный | [8 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [6 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 11 | 4 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 4 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 4 | 4 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 5 |  |  | 0.3 |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D
Температурный график |  | 115/70 |  |  | 60 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 15-40 | ПРЭМ-15 | 15 | 28,08 | 8.7099 | 280204.4898 | 0.059656 | 0.03013 | 0.41792 | 0.03013 | 0 | 0 | 2.7716 | 0 | 0 | 2.7716 | 2.7716 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 4
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-40 | ПРЭМ-20 | 20 | 53,14 | 4.8993 | 210153.3674 | 0.05299 | 0.013883 | 0.75701 | 0.013883 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 1.9138
DN трубопровода, мм |  | 300 | 300 |  | 40 |  |  |  | DN1 | 40 |  | 3 | 25-40 | ПРЭМ-25 | 25 | 41,12 | 3.1356 | 168122.6939 | 0.04856 | 0.014647 | 0.3488 | 0.014647 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0.2868 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.049638 | 0.049638
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 10 |  |  |  | Gmax | 5.541 |  | 4 | 32-40 | ПРЭМ-32 | 32 | 22,62 | 1.9138 | 131345.8546 | 0.044277 | 0.016662 | 0.055468 | 0.016662 | 0 | 0 | 0.049638 | 0 | 0 | 0.049638 | 0.049638 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Gmin | 0.22164 |  | 5 | 40-40 | ПРЭМ-40 | 40 | 0 | 1.2248 | 105076.6837 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012502 | 0 | 0 | 0.012502 | 0.012502 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | FALSE | TRUE | TRUE | C1 | TRUE | TRUE
Справочные данные | [8 empty] | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Выбранный расходомер и характеристики |  | ПРЭМ-150-D-Фланец | ПРЭМ-150-D-Фланец |  | ПРЭМ-32-D-Cэндвич |  |  |  | Скорость V1, м/с | 1.2248 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 630 | 630 |  | 30 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 6.3 | 6.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 4.2 | 4.2 |  | 0.2 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  | 111.1111 | 111.1111 |  | 5.4545
Расход минимальный, т/ч |  | 55.5556 | 55.5556 |  | 0.21818
Температура, град С |  | 115 | 70 |  | 60
Плотность воды, кг/м3 |  | 947.3582 | 978.3849 |  | 984.3969
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 117.2852 | 113.5659 |  | 5.541
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 58.6426 | 56.7829 |  | 0.22164
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.4609 | 0.44629 |  | 1.2248
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 1.8436 | 1.7851 |  | 1.9138
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.17762 | 0.16653 |  | 0.049638
| Кинематическая вязкость воды | 2.2826e-07 | 4.0073e-07 |  | 4.6626e-07
|  | Тр1 DN300 | Тр2 DN300 |  | Тр3 DN40
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 2
| град К | 388.15 | 343.15 |  | 333.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.98067
| t= | 3.5708 | 4.039 |  | 4.1603
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.059326
| m3/kg | 1.0556 | 1.0225 |  | 1.0167
|  | 947.336 | 977.9504 |  | 983.5936
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -1.3016e-07 | -2.5347e-08 | -1.7347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 1.5393e-06 | 4.3119e-07 | 3.2105e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0080851 | 0.0067411 | 0.006463
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.051301 | 0.061529 | 0.064177
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.00068467 | 0.0011812 | 0.0013404
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00051405 | 0.00029846 | 0.00026191
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042247
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0015803 | -0.0018986 | -0.001972
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00080746 | 0.0013954 | 0.0015768
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 2.0681e-08 | 4.5549e-07 | 9.2844e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00015558 | 7.544e-05 | 6.3205e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042042
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 2.1383e-05 | 6.3861e-05 | 8.1542e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 4.4128e-05 | 1.7871e-05 | 1.4294e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.00016617 | 0.0001161 | 0.00010538
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 1.0309e-06 | 6.3816e-06 | 9.6039e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 5.4288e-06 | 1.2765e-06 | 8.96e-07
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 7.4091e-07 | 1.0149e-07 | 6.1991e-08
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 7.2473e-06 | 2.4636e-06 | 1.8578e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 2.3951e-11 | 1.2715e-13 | 3.4444e-14
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -4.9882e-12 | -1.8471e-14 | -4.5607e-15
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -3.5876e-12 | -3.759e-15 | -6.7384e-16
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 5.0597e-12 | 4.4277e-15 | 7.5776e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -2.3972e-12 | -1.752e-15 | -2.8626e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 3.8159e-13 | 2.3292e-16 | 3.6333e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.097403 | 0.10673 | 0.1093
ПРЭМ-150-D-Фланец
ПРЭМ-150-D-Фланец
Тр1 DN300
Тр2 DN300
ПРЭМ-32-D-Cэндвич
Тр3 DN40
К выбору схем

## Схема 4_вариант 1
Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) | [12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 29 | 3 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 3 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 3 | 3 | Результат
[10 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-50-D-Cэндвич | ПРЭМ-50-D
по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 32-80 | ПРЭМ-32 | 32 | 24,62 | 7.2995 | 1196245.1669 | 0.044277 | 0.025295 | 0.33676 | 0.025295 | 0 | 0 | 1.5329 | 0 | 0 | 1.5329 | 1.5329 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 3
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 40-80 | ПРЭМ-40 | 40 | 34,2 | 4.6717 | 956996.1335 | 0.040875 | 0.016291 | 0.41241 | 0.016291 | 0 | 0 | 0.67685 | 0 | 0 | 0.67685 | 0.67685 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.9899
[10 empty] | DN1 | 80 |  | 3 | 50-80 | ПРЭМ-50 | 50 | 25,98 | 2.9899 | 765596.9068 | 0.037851 | 0.017837 | 0.18997 | 0.017837 | 0 | 0 | 0.17179 | 0 | 0 | 0.17179 | 0.17179 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.17179 | 0.17179
[10 empty] | Gmax | 21.1341 |  | 4 | 65-80 | ПРЭМ-65 | 65 | 13,16 | 1.7691 | 588920.6976 | 0.034705 | 0.021359 | 0.024845 | 0.021359 | #N/A | 0 | 0.032923 | #N/A | 0 | #N/A | 0.032923 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Gmin | 10.567 |  | 5 | 80-80 | ПРЭМ-80 | 80 | 0 | 1.1679 | 478498.0668 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.0090338 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0090338 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Кин.вязк. | 1.9526e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 1.1679 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
анализ на DN1=DN2
[13 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 29 | 3 | первое вхождение по потерям и классу |  | 3 | 3 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 3 | 3 | Результат
[10 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-50-D-Cэндвич | ПРЭМ-50-D
[10 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 32-80 | ПРЭМ-32 | 32 | 24,62 | 6.9763 | 557090.1721 | 0.044277 | 0.025295 | 0.33676 | 0.025295 | 0 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 | 1.4002 | 1.4002 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 40-80 | ПРЭМ-40 | 40 | 34,2 | 4.4648 | 445672.1377 | 0.040875 | 0.016291 | 0.41241 | 0.016291 | 0 | 0 | 0.61825 | 0 | 0 | 0.61825 | 0.61825 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.8575
[10 empty] | DN1 | 80 |  | 3 | 50-80 | ПРЭМ-50 | 50 | 25,98 | 2.8575 | 356537.7101 | 0.037851 | 0.017837 | 0.18997 | 0.017837 | 0 | 0 | 0.15692 | 0 | 0 | 0.15692 | 0.15692 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.15692
[10 empty] | Gmax | 20.1985 |  | 4 | 65-80 | ПРЭМ-65 | 65 | 13,16 | 1.6908 | 274259.777 | 0.034705 | 0.021359 | 0.024845 | 0.021359 | #N/A | 0 | 0.030073 | #N/A | 0 | #N/A | 0.030073 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Gmin | 10.0992 |  | 5 | 80-80 | ПРЭМ-80 | 80 | 0 | 1.1162 | 222836.0688 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.0082517 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0082517 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 1.1162 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Метод подбора |  |  |  | Экономный | [8 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [7 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 22 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 5 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 5 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-40-D-Cэндвич | ПРЭМ-40-D
Температурный график |  | 130/70 |  |  | 75/60 |  |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 7 | 1 | 15-65 | ПРЭМ-15 | 15 | 31,04 | 18.417 | 740399.4653 | 0.059656 | 0.02779 | 0.57821 | 0.02779 | 0 | 0 | 15.0822 | 0 | 0 | 15.0822 | 15.0822 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE |  |  | 5
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-65 | ПРЭМ-20 | 20 | 22,14 | 10.3596 | 555299.599 | 0.05299 | 0.034188 | 0.34128 | 0.034188 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | 0 | 3.4002 | 3.4002 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.5899
DN трубопровода, мм |  | 80 | 80 |  | 65 | 50 |  |  |  | DN1 | 65 |  | 3 | 25-65 | ПРЭМ-25 | 25 | 21,56 | 6.6301 | 444239.6792 | 0.04856 | 0.031743 | 0.2922 | 0.031743 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 1.2321 | 1.2321 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.13002 | 0.13002
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 7 | 5 |  |  |  | Gmax | 11.7164 |  | 4 | 32-65 | ПРЭМ-32 | 32 | 40,28 | 4.0467 | 347062.2493 | 0.044277 | 0.01513 | 0.52422 | 0.01513 | 0 | 0 | 0.61062 | 0 | 0 | 0.61062 | 0.61062 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE
[10 empty] | Gmin | 0.46866 |  | 5 | 40-65 | ПРЭМ-40 | 40 | 23,54 | 2.5899 | 277649.7995 | 0.040875 | 0.021456 | 0.17389 | 0.021456 | 0 | 0 | 0.13002 | 0 | 0 | 0.13002 | 0.13002 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
Справочные данные | [9 empty] | Кин.вязк. | 3.7312e-07 |  | 6 | 50-65 | ПРЭМ-50 | 50 | 14,26 | 1.6575 | 222119.8396 | 0.037851 | 0.024772 | 0.039682 | 0.024772 | 0 | 0 | 0.033696 | 0 | 0 | 0.033696 | 0.033696 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | FALSE | TRUE | TRUE | C1 | TRUE | TRUE
Выбранный расходомер и характеристики |  | ПРЭМ-50-D-Cэндвич | ПРЭМ-50-D-Cэндвич |  | ПРЭМ-40-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D-Cэндвич |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.98079 |  | 7 | 65-65 | ПРЭМ-65 | 65 | 0 | 0.98079 | 170861.4151 | 0.034705 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.0068062 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0068062 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | #N/A | TRUE
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 72 | 72 |  | 45 | 30 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.45 | 0.3 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.3 | 0.2 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные | [12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 4 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 4 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 4 | 4 | Результат
Расход максимальный, т/ч |  | 19.7619 | 19.7619 |  | 11.4286 | 8 |  |  |  | Циркуляционный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D
Расход минимальный, т/ч |  | 9.881 | 9.881 |  | 0.45714 | 0.32 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 12.7877 | 411391.5202 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 6.7469 | 0 | 0 | 6.7469 | 6.7469 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE |  |  | 4
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 7.1931 | 308543.6401 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 2.7103 | 0 | 0 | 2.7103 | 2.7103 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.8098
Температура, град С |  | 130 | 70 |  | 75 | 60 |  |  |  | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 4.6036 | 246834.9121 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.78304 | 0 | 0 | 0.78304 | 0.78304 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.16834 | 0.16834
Плотность воды, кг/м3 |  | 935.0736 | 978.3849 |  | 975.4331 | 983.3801 |  |  |  | Gmax | 8.1352 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 2.8098 | 192839.7751 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.16834 | 0 | 0 | 0.16834 | 0.16834 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 21.1341 | 20.1985 |  | 11.7164 | 8.1352 |  |  |  | Gmin | 0.32541 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 1.7983 | 154271.8201 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.040786 | 0 | 0 | 0.040786 | 0.040786 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 10.567 | 10.0992 |  | 0.46866 | 0.32541 |  |  |  | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 1.1509 | 123417.456 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010221 | 0 | 0 | 0.010221 | 0.010221 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | FALSE | TRUE | TRUE | C1 | TRUE | TRUE
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 1.1509 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 1.1679 | 1.1162 |  | 0.98079 | 1.1509 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.9899 | 2.8575 |  | 2.5899 | 2.8098 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.17179 | 0.15692 |  | 0.13002 | 0.16834 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Кинематическая вязкость воды | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 |  | 3.7312e-07 | 4.6626e-07
|  | Тр1 DN80 | Тр2 DN80 |  | Тр3 DN65 | Тр4 DN50
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 3 | Тр-д 4
| град К | 403.15 | 343.15 |  | 348.15 | 333.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.68647 | 0.49033
| t= | 3.4379 | 4.039 |  | 3.981 | 4.1603
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.041528 | 0.029663
| m3/kg | 1.0695 | 1.0225 |  | 1.0255 | 1.0169
|  | 935.048 | 977.9504 |  | 975.1159 | 983.3801
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -2.1983e-07 | -2.5347e-08 | -3.0567e-08 | -1.7347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 2.3139e-06 | 4.3119e-07 | 4.988e-07 | 3.2105e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0085698 | 0.0067411 | 0.0068828 | 0.006463
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.0484 | 0.061529 | 0.060262 | 0.064177
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.00057493 | 0.0011812 | 0.0011097 | 0.0013404
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00061217 | 0.00029846 | 0.00031715 | 0.00026302
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042353 | 0.0042425
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0014909 | -0.0018986 | -0.0018564 | -0.0019803
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00067804 | 0.0013954 | 0.0013088 | 0.0015834
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 7.6857e-09 | 4.5549e-07 | 3.1926e-07 | 9.3235e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00019638 | 7.544e-05 | 8.1713e-05 | 6.3739e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042255 | 0.00042397
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 1.5078e-05 | 6.3861e-05 | 5.6177e-05 | 8.2231e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 5.9041e-05 | 1.7871e-05 | 1.973e-05 | 1.4476e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.0001867 | 0.0001161 | 0.00012043 | 0.00010672
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 5.759e-07 | 6.3816e-06 | 5.1568e-06 | 9.7258e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 8.6498e-06 | 1.2765e-06 | 1.4976e-06 | 9.112e-07
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 1.4058e-06 | 1.0149e-07 | 1.2609e-07 | 6.3842e-08
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.0278e-05 | 2.4636e-06 | 2.7586e-06 | 1.9133e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.2962e-10 | 1.2715e-13 | 2.248e-13 | 3.7466e-14
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.033e-11 | -1.8471e-14 | -3.3929e-14 | -5.0027e-15
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -3.279e-11 | -3.759e-15 | -7.9072e-15 | -7.5802e-16
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 4.9018e-11 | 4.4277e-15 | 9.4937e-15 | 8.5602e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -2.4616e-11 | -1.752e-15 | -3.829e-15 | -3.2474e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 4.1533e-12 | 2.3292e-16 | 5.1888e-16 | 4.1391e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.095011 | 0.10673 | 0.1055 | 0.10932
Тр1 DN80
Тр2 DN80
ПРЭМ-50-D-Cэндвич
ПРЭМ-50-D-Cэндвич
ПРЭМ-40-D-Cэндвич
ПРЭМ-32-D-Cэндвич
Тр3 DN65
Тр4 DN50
К выбору схем

## Схема 4_вариант 2
Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) | [12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 29 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
[10 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-40-D-Cэндвич | ПРЭМ-40-D
по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 32-80 | ПРЭМ-32 | 32 | 24,62 | 3.0781 | 504440.733 | 0.044277 | 0.025295 | 0.33676 | 0.025295 | 0 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0.27258 | 0.27258 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 2
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 40-80 | ПРЭМ-40 | 40 | 34,2 | 1.97 | 403552.5864 | 0.040875 | 0.016291 | 0.41241 | 0.016291 | 0 | 0 | 0.12036 | 0 | 0 | 0.12036 | 0.12036 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | V0 | 1.97
[10 empty] | DN1 | 80 |  | 3 | 50-80 | ПРЭМ-50 | 50 | 25,98 | 1.2608 | 322842.0691 | 0.037851 | 0.017837 | 0.18997 | 0.017837 | 0 | 0 | 0.030548 | 0 | 0 | 0.030548 | 0.030548 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.12036 | 0.12036
[10 empty] | Gmax | 8.912 |  | 4 | 65-80 | ПРЭМ-65 | 65 | 13,16 | 0.74603 | 248340.0532 | 0.034705 | 0.021359 | 0.024845 | 0.021359 | #N/A | 0 | 0.0058544 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0058544 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Gmin | 4.456 |  | 5 | 80-80 | ПРЭМ-80 | 80 | 0 | 0.49249 | 201776.2932 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.0016064 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0016064 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Кин.вязк. | 1.9526e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.49249 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
анализ на DN1=DN2
[13 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 29 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  | 2 | 1 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
[10 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D
[10 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 32-80 | ПРЭМ-32 | 32 | 24,62 | 2.9418 | 234917.5425 | 0.044277 | 0.025295 | 0.33676 | 0.025295 | 0 | 0 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.24898 | 0.24898 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 40-80 | ПРЭМ-40 | 40 | 34,2 | 1.8828 | 187934.034 | 0.040875 | 0.016291 | 0.41241 | 0.016291 | 0 | 0 | 0.10994 | 0 | 0 | 0.10994 | 0.10994 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | V0 | 2.9418
[10 empty] | DN1 | 80 |  | 3 | 50-80 | ПРЭМ-50 | 50 | 25,98 | 1.205 | 150347.2272 | 0.037851 | 0.017837 | 0.18997 | 0.017837 | 0 | 0 | 0.027903 | 0 | 0 | 0.027903 | 0.027903 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.24898
[10 empty] | Gmax | 8.5174 |  | 4 | 65-80 | ПРЭМ-65 | 65 | 13,16 | 0.713 | 115651.7132 | 0.034705 | 0.021359 | 0.024845 | 0.021359 | #N/A | 0 | 0.0053476 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0053476 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Gmin | 4.2587 |  | 5 | 80-80 | ПРЭМ-80 | 80 | 0 | 0.47069 | 93967.017 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0.0014673 | #N/A | 0 | #N/A | 0.0014673 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | TRUE | TRUE | TRUE | D | #N/A | TRUE
[10 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.47069 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Метод подбора |  |  |  | Экономный | [8 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [7 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-20-D-Cэндвич | ПРЭМ-20-D
Температурный график |  | 130/70 |  |  | 75/60 |  |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 4.6043 | 185099.8663 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 0.87466 | 0 | 0 | 0.87466 | 0.87466 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 2
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 2.5899 | 138824.8997 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 0.35136 | 0 | 0 | 0.35136 | 0.35136 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | V0 | 2.5899
DN трубопровода, мм |  | 80 | 80 |  | 50 | 50 |  |  |  | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 1.6575 | 111059.9198 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.10151 | 0.10151 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | FALSE | TRUE | TRUE | C1 | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.35136 | 0.35136
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 7 | 5 |  |  |  | Gmax | 2.9291 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 1.0117 | 86765.5623 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.021823 | 0 | 0 | 0.021823 | 0.021823 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE
[10 empty] | Gmin | 0.11716 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 0.64747 | 69412.4499 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.0052875 | 0 | 0 | 0.0052875 | 0.0052875 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE
Справочные данные | [9 empty] | Кин.вязк. | 3.7312e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 0.41438 | 55529.9599 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013251 | 0 | 0 | 0.0013251 | 0.0013251 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
Выбранный расходомер и характеристики |  | ПРЭМ-40-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D-Cэндвич |  | ПРЭМ-20-D-Cэндвич | ПРЭМ-20-D-Cэндвич |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.41438 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 45 | 30 |  | 12 | 12 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.12 | 0.12 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные | [12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Расход максимальный, т/ч |  | 8.3333 | 8.3333 |  | 2.8571 | 2 |  |  |  | Циркуляционный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-20-D-Cэндвич | ПРЭМ-20-D
Расход минимальный, т/ч |  | 4.1667 | 4.1667 |  | 0.11429 | 0.08 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 3.1969 | 102847.88 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 0.42168 | 0 | 0 | 0.42168 | 0.42168 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 2
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 1.7983 | 77135.91 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0.1694 | 0.1694 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | V0 | 1.7983
Температура, град С |  | 130 | 70 |  | 75 | 60 |  |  |  | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 1.1509 | 61708.728 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.04894 | 0 | 0 | 0.04894 | 0.04894 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | FALSE | TRUE | TRUE | C1 | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.1694 | 0.1694
Плотность воды, кг/м3 |  | 935.0736 | 978.3849 |  | 975.4331 | 983.3801 |  |  |  | Gmax | 2.0338 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 0.70245 | 48209.9438 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.010521 | 0 | 0 | 0.010521 | 0.010521 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 8.912 | 8.5174 |  | 2.9291 | 2.0338 |  |  |  | Gmin | 0.081352 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 0.44957 | 38567.955 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.0025492 | 0 | 0 | 0.0025492 | 0.0025492 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 4.456 | 4.2587 |  | 0.11716 | 0.081352 |  |  |  | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 0.28772 | 30854.364 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063883 | 0 | 0 | 0.00063883 | 0.00063883 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.28772 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.49249 | 0.47069 |  | 0.41438 | 0.28772 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 1.97 | 2.9418 |  | 2.5899 | 1.7983 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.12036 | 0.24898 |  | 0.35136 | 0.1694 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Кинематическая вязкость воды | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 |  | 3.7312e-07 | 4.6626e-07
|  | Тр1 DN80 | Тр2 DN80 |  | Тр3 DN50 | Тр4 DN50
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 3 | Тр-д 4
| град К | 403.15 | 343.15 |  | 348.15 | 333.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.68647 | 0.49033
| t= | 3.4379 | 4.039 |  | 3.981 | 4.1603
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.041528 | 0.029663
| m3/kg | 1.0695 | 1.0225 |  | 1.0255 | 1.0169
|  | 935.048 | 977.9504 |  | 975.1159 | 983.3801
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -2.1983e-07 | -2.5347e-08 | -3.0567e-08 | -1.7347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 2.3139e-06 | 4.3119e-07 | 4.988e-07 | 3.2105e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0085698 | 0.0067411 | 0.0068828 | 0.006463
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.0484 | 0.061529 | 0.060262 | 0.064177
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.00057493 | 0.0011812 | 0.0011097 | 0.0013404
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00061217 | 0.00029846 | 0.00031715 | 0.00026302
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042353 | 0.0042425
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0014909 | -0.0018986 | -0.0018564 | -0.0019803
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00067804 | 0.0013954 | 0.0013088 | 0.0015834
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 7.6857e-09 | 4.5549e-07 | 3.1926e-07 | 9.3235e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00019638 | 7.544e-05 | 8.1713e-05 | 6.3739e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042255 | 0.00042397
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 1.5078e-05 | 6.3861e-05 | 5.6177e-05 | 8.2231e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 5.9041e-05 | 1.7871e-05 | 1.973e-05 | 1.4476e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.0001867 | 0.0001161 | 0.00012043 | 0.00010672
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 5.759e-07 | 6.3816e-06 | 5.1568e-06 | 9.7258e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 8.6498e-06 | 1.2765e-06 | 1.4976e-06 | 9.112e-07
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 1.4058e-06 | 1.0149e-07 | 1.2609e-07 | 6.3842e-08
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.0278e-05 | 2.4636e-06 | 2.7586e-06 | 1.9133e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.2962e-10 | 1.2715e-13 | 2.248e-13 | 3.7466e-14
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.033e-11 | -1.8471e-14 | -3.3929e-14 | -5.0027e-15
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -3.279e-11 | -3.759e-15 | -7.9072e-15 | -7.5802e-16
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 4.9018e-11 | 4.4277e-15 | 9.4937e-15 | 8.5602e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -2.4616e-11 | -1.752e-15 | -3.829e-15 | -3.2474e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 4.1533e-12 | 2.3292e-16 | 5.1888e-16 | 4.1391e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.095011 | 0.10673 | 0.1055 | 0.10932
Тр1 DN80
Тр2 DN80
ПРЭМ-40-D-Cэндвич
ПРЭМ-32-D-Cэндвич
ПРЭМ-20-D-Cэндвич
ПРЭМ-20-D-Cэндвич
Тр3 DN50
Тр4 DN50
К выбору схем

## Схема 5
Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) | [12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 5 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 5 | Результат
[10 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-40-D-Cэндвич | ПРЭМ-40-D
по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 18.9496 | 989427.4198 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 14.8155 | 0 | 0 | 14.8155 | 14.8155 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE |  |  | 5
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 10.6591 | 742070.5649 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 5.9516 | 0 | 0 | 5.9516 | 5.9516 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE | V0 | 2.6648
[10 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 6.8218 | 593656.4519 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 1.7195 | 0 | 0 | 1.7195 | 1.7195 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.089563 | 0.089563
[10 empty] | Gmax | 12.0552 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 4.1637 | 463794.103 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.36965 | 0 | 0 | 0.36965 | 0.36965 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE
[10 empty] | Gmin | 6.0276 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 2.6648 | 371035.2824 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.089563 | 0 | 0 | 0.089563 | 0.089563 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[10 empty] | Кин.вязк. | 2.8728e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 1.7055 | 296828.2259 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022445 | 0 | 0 | 0.022445 | 0.022445 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 1.7055 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
анализ на DN1=DN2
[13 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  | 5 | 5 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 5 | Результат
[10 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-40-D-Cэндвич | ПРЭМ-40-D
[10 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 18.6369 | 697611.1341 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 14.3306 | 0 | 0 | 14.3306 | 14.3306 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 10.4832 | 523208.3506 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 5.7568 | 0 | 0 | 5.7568 | 5.7568 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.6208
[10 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 6.7093 | 418566.6804 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 1.6632 | 1.6632 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.086631
[10 empty] | Gmax | 11.8563 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 4.095 | 327005.2191 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.35755 | 0 | 0 | 0.35755 | 0.35755 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE
[10 empty] | Gmin | 5.9281 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 2.6208 | 261604.1753 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.086631 | 0 | 0 | 0.086631 | 0.086631 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[10 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 1.6773 | 209283.3402 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02171 | 0 | 0 | 0.02171 | 0.02171 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 1.6773 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[13 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Метод подбора |  |  |  | Экономный
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [7 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 11 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.29 |  |  | 0.0546 |  |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-15-D-Cэндвич | ПРЭМ-15-D
Температурный график |  | 95/70 |  |  | 60/50 |  |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 5 | 1 | 15-40 | ПРЭМ-15 | 15 | 28,08 | 1.5854 | 51004.5423 | 0.059656 | 0.03013 | 0.41792 | 0.03013 | 0 | 0 | 0.091832 | 0 | 0 | 0.091832 | 0.091832 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE |  |  | 1
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-40 | ПРЭМ-20 | 20 | 53,14 | 0.8918 | 38253.4067 | 0.05299 | 0.013883 | 0.75701 | 0.013883 | 0 | 0 | 0.040404 | 0 | 0 | 0.040404 | 0.040404 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE | V0 | 1.5854
DN трубопровода, мм |  | 50 | 50 |  | 40 | 25 |  |  |  | DN1 | 40 |  | 3 | 25-40 | ПРЭМ-25 | 25 | 41,12 | 0.57075 | 30602.7254 | 0.04856 | 0.014647 | 0.3488 | 0.014647 | 0 | 0 | 0.0095027 | 0 | 0 | 0.0095027 | 0.0095027 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.091832 | 0.091832
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 7 | 5 |  |  |  | Gmax | 1.0086 |  | 4 | 32-40 | ПРЭМ-32 | 32 | 22,62 | 0.34836 | 23908.3792 | 0.044277 | 0.016662 | 0.055468 | 0.016662 | 0 | 0 | 0.0016447 | 0 | 0 | 0.0016447 | 0.0016447 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
[10 empty] | Gmin | 0.040344 |  | 5 | 40-40 | ПРЭМ-40 | 40 | 0 | 0.22295 | 19126.7034 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041423 | 0 | 0 | 0.00041423 | 0.00041423 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
Справочные данные | [9 empty] | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Выбранный расходомер и характеристики |  | ПРЭМ-40-D-Cэндвич | ПРЭМ-40-D-Cэндвич |  | ПРЭМ-15-D-Cэндвич | ПРЭМ-15-D-Cэндвич |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.22295 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 45 | 45 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.06 | 0.06 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные | [12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 4 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
Расход максимальный, т/ч |  | 11.6 | 11.6 |  | 0.99273 | 0.91 |  |  |  | Циркуляционный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-15-D-Cэндвич | ПРЭМ-15-D
Расход минимальный, т/ч |  | 5.8 | 5.8 |  | 0.039709 | 0.0364 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 3 | 1 | 15-25 | ПРЭМ-15 | 15 | 28,08 | 1.4475 | 39490.7499 | 0.059656 | 0.026754 | 0.23179 | 0.026754 | 0 | 0 | 0.055949 | 0 | 0 | 0.055949 | 0.055949 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE |  |  | 1
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-25 | ПРЭМ-20 | 20 | 14,26 | 0.81421 | 29618.0624 | 0.05299 | 0.031507 | 0.030851 | 0.031507 | 0 | 0 | 0.010334 | 0 | 0 | 0.010334 | 0.010334 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE | V0 | 1.4475
Температура, град С |  | 95 | 70 |  | 60 | 50 |  |  |  | DN1 | 25 |  | 3 | 25-25 | ПРЭМ-25 | 25 | 0 | 0.52109 | 23694.4499 | 0.04856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026883 | 0 | 0 | 0.0026883 | 0.0026883 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.055949 | 0.055949
Плотность воды, кг/м3 |  | 962.2404 | 978.3849 |  | 984.2556 | 988.2166 |  |  |  | Gmax | 0.92085 |  | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 12.0552 | 11.8563 |  | 1.0086 | 0.92085 |  |  |  | Gmin | 0.036834 |  | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 6.0276 | 5.9281 |  | 0.040344 | 0.036834 |  |  |  | Кин.вязк. | 5.4981e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.52109 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 1.7055 | 1.6773 |  | 0.22295 | 0.52109 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.6648 | 2.6208 |  | 1.5854 | 1.4475 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.089563 | 0.086631 |  | 0.091832 | 0.055949 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | Т1 | Т2 |  | Т3 | Т4
| Кинематическая вязкость воды | 2.8728e-07 | 4.0073e-07 |  | 4.6626e-07 | 5.4981e-07
|  | Tр1 DN50 | Тр2 DN50 |  | Тр3 DN40 | Тр4 DN25
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 3 | Тр-д 4
| град К | 368.15 | 343.15 |  | 333.15 | 323.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.68647 | 0.49033
| t= | 3.7648 | 4.039 |  | 4.1603 | 4.289
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.041528 | 0.029663
| m3/kg | 1.0393 | 1.0225 |  | 1.0168 | 1.0119
|  | 962.1654 | 977.9504 |  | 983.4655 | 988.2166
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0 | gp
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -6.3726e-08 | -2.5347e-08 | -1.7347e-08 | 0
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 8.8325e-07 | 4.3119e-07 | 3.2105e-07 | -1.1793e-08
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0074683 | 0.0067411 | 0.006463 | 2.378e-07
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.0061917
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.055538 | 0.061529 | 0.064177 | 0.03253
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.0008687 | 0.0011812 | 0.0013404 | 0.066989
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00040515 | 0.00029846 | 0.00026258 | 0.0015244
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042353 | 0.00023127
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0017109 | -0.0018986 | -0.001977 | 0.0042425
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.0010245 | 0.0013954 | 0.0015808 | -0.0020671
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 7.9701e-08 | 4.5549e-07 | 9.3079e-07 | 0.0018008
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00011326 | 7.544e-05 | 6.3525e-05 | 1.9328e-06
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042255 | 5.3692e-05
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 3.4423e-05 | 6.3861e-05 | 8.1955e-05 | 0.00042397
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 2.9675e-05 | 1.7871e-05 | 1.4403e-05 | 0.00010636
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.00014179 | 0.0001161 | 0.00010618 | 1.1682e-05
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 2.2796e-06 | 6.3816e-06 | 9.6769e-06 | 9.7949e-05
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 2.8774e-06 | 1.2765e-06 | 9.051e-07 | 1.4934e-05
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 3.095e-07 | 1.0149e-07 | 6.3096e-08 | 6.4658e-07
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 4.5019e-06 | 2.4636e-06 | 1.8909e-06 | 3.9833e-08
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 2.3982e-12 | 1.2715e-13 | 3.6228e-14 | 1.4792e-06
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -4.2615e-13 | -1.8471e-14 | -4.8212e-15 | 1.0803e-14
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -1.7586e-13 | -3.759e-15 | -7.232e-16 | -1.3239e-15
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 2.2911e-13 | 4.4277e-15 | 8.1533e-16 | -1.4859e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -1.0026e-13 | -1.752e-15 | -3.0878e-16 | 1.6075e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 1.4743e-14 | 2.3292e-16 | 3.9291e-17 | -5.8423e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.10111 | 0.10673 | 0.10931 | 7.1341e-18
0.11216
Tр1 DN50
Тр2 DN50
ПРЭМ-40-D-Cэндвич
ПРЭМ-40-D-Cэндвич
ПРЭМ-15-D-Cэндвич
ПРЭМ-15-D-Cэндвич
Тр3 DN40
Тр4 DN25
К выбору схем

## Схема 6
Выбор расходомеров ПРЭМ на узле учета тепловой энергии (УУТЭ) | [11 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 4 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 4 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 4 | 4 | Результат
[9 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D
по адресу: | [8 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 10.7116 | 995409.9005 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 4.734 | 4.734 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE |  |  | 4
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 6.0253 | 746557.4254 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 1.9017 | 0 | 0 | 1.9017 | 1.9017 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.3536
[9 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 3.8562 | 597245.9403 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.54942 | 0 | 0 | 0.54942 | 0.54942 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.11811 | 0.11811
[9 empty] | Gmax | 6.8144 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 2.3536 | 466598.3909 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.11811 | 0.11811 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Gmin | 3.4072 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 1.5063 | 373278.7127 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.028618 | 0 | 0 | 0.028618 | 0.028618 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Кин.вязк. | 1.6141e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 0.96404 | 298622.9702 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071718 | 0 | 0 | 0.0071718 | 0.0071718 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.96404 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
анализ на DN1=DN2
[12 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 4 | первое вхождение по потерям и классу |  | 4 | 4 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 4 | 4 | Результат
[9 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D
[9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 10.0414 | 375868.0679 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 4.1601 | 0 | 0 | 4.1601 | 4.1601 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 5.6483 | 281901.0509 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 1.6712 | 0 | 0 | 1.6712 | 1.6712 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | V0 | 2.2064
[9 empty] | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 3.6149 | 225520.8408 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.48282 | 0 | 0 | 0.48282 | 0.48282 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE | dP м.в.ст | 0.1038
[9 empty] | Gmax | 6.3881 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 2.2064 | 176188.1568 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.1038 | 0.1038 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Gmin | 3.194 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 1.4121 | 140950.5255 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.025149 | 0 | 0 | 0.025149 | 0.025149 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 0.90373 | 112760.4204 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063025 | 0 | 0 | 0.0063025 | 0.0063025 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.90373 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Метод подбора |  |  | Экономный | [8 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[12 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [6 empty] | Позиция DN (DyTr_New) | 16 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и DN |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | DN0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | D | C1 | B1 |  | D | C1 | B1 | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор DN | ПРЭМ-20-D-Cэндвич | ПРЭМ-20-D
Температурный график |  | 150/70 |  |  | 75 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 6 | 1 | 15-50 | ПРЭМ-15 | 15 | 30,14 | 4.6047 | 185116.4361 | 0.059656 | 0.028448 | 0.51398 | 0.028448 | 0 | 0 | 0.87481 | 0 | 0 | 0.87481 | 0.87481 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | D | FALSE | FALSE |  |  | 2
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | ПРЭМ-20 | 20 | 46,4 | 2.5901 | 138837.327 | 0.05299 | 0.016384 | 0.78302 | 0.016384 | 0 | 0 | 0.35142 | 0 | 0 | 0.35142 | 0.35142 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | D | TRUE | TRUE | V0 | 2.5901
DN трубопровода, мм |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | DN1 | 50 |  | 3 | 25-50 | ПРЭМ-25 | 25 | 39,3 | 1.6577 | 111069.8616 | 0.04856 | 0.016923 | 0.49683 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.10153 | 0.10153 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | FALSE | TRUE | TRUE | C1 | TRUE | TRUE | dP м.в.ст | 0.35142 | 0.35142
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  | Gmax | 2.9294 |  | 4 | 32-50 | ПРЭМ-32 | 32 | 28,84 | 1.0118 | 86773.3294 | 0.044277 | 0.018496 | 0.20424 | 0.018496 | 0 | 0 | 0.021827 | 0 | 0 | 0.021827 | 0.021827 | 0.2 | 0.12 | 0.067 | 30 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE
[9 empty] | Gmin | 0.11717 |  | 5 | 40-50 | ПРЭМ-40 | 40 | 11,42 | 0.64753 | 69418.6635 | 0.040875 | 0.03032 | 0.023318 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.0052884 | 0 | 0 | 0.0052884 | 0.0052884 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | FALSE | FALSE | TRUE | B1 | TRUE | TRUE
Справочные данные | [8 empty] | Кин.вязк. | 3.7312e-07 |  | 6 | 50-50 | ПРЭМ-50 | 50 | 0 | 0.41442 | 55534.9308 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013253 | 0 | 0 | 0.0013253 | 0.0013253 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | FALSE | FALSE | FALSE | НЕТ | FALSE | FALSE
Выбранный расходомер и характеристики |  | ПРЭМ-32-D-Cэндвич | ПРЭМ-32-D-Cэндвич |  | ПРЭМ-20-D-Cэндвич |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.41442 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 30 | 30 |  | 12 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.12 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.08 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  | 6.25 | 6.25 |  | 2.8571
Расход минимальный, т/ч |  | 3.125 | 3.125 |  | 0.11429
Температура, град С |  | 150 | 70 |  | 75
Плотность воды, кг/м3 |  | 917.1735 | 978.3849 |  | 975.3458
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 6.8144 | 6.3881 |  | 2.9294
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 3.4072 | 3.194 |  | 0.11717
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.96404 | 0.90373 |  | 0.41442
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.3536 | 2.2064 |  | 2.5901
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.11811 | 0.1038 |  | 0.35142
| Кинематическая вязкость воды | 1.6141e-07 | 4.0073e-07 |  | 3.7312e-07
|  | Тр1 DN50 | Тр2 DN50 |  | Тр3 DN50
ДА
НЕТ
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 2
| град К | 423.15 | 343.15 |  | 348.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.49033
| t= | 3.2754 | 4.039 |  | 3.981
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.029663
| m3/kg | 1.0904 | 1.0225 |  | 1.0256
|  | 917.1262 | 977.9504 |  | 975.029
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | gp
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -4.3627e-07 | -2.5347e-08 | 0
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 3.9434e-06 | 4.3119e-07 | -3.0567e-08
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.009248 | 0.0067411 | 4.988e-07
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.0068828
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.044851 | 0.061529 | 0.03253
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.0004575 | 0.0011812 | 0.060262
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.0007693 | 0.00029846 | 0.0011097
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.00031768
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0013816 | -0.0018986 | 0.0042425
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00053955 | 0.0013954 | -0.0018595
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 2.1058e-09 | 4.5549e-07 | 0.001311
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00026632 | 7.544e-05 | 3.1979e-07
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 8.1988e-05
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 9.5476e-06 | 6.3861e-05 | 0.00042397
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 8.6402e-05 | 1.7871e-05 | 5.6366e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.00021741 | 0.0001161 | 1.983e-05
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 2.6891e-07 | 6.3816e-06 | 0.00012104
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 1.5908e-05 | 1.2765e-06 | 5.1828e-06
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 3.249e-06 | 1.0149e-07 | 1.5076e-06
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.6231e-05 | 2.4636e-06 | 1.2759e-07
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.1799e-09 | 1.2715e-13 | 2.7912e-06
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.215e-10 | -1.8471e-14 | 2.3248e-13
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -5.9234e-10 | -3.759e-15 | -3.5206e-14
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 9.5557e-10 | 4.4277e-15 | -8.288e-15
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -5.1783e-10 | -1.752e-15 | 9.9675e-15
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 9.4287e-11 | 2.3292e-16 | -4.0269e-15
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.09229 | 0.10673 | 5.4662e-16
0.10551
ПРЭМ-32-D-Cэндвич
ПРЭМ-32-D-Cэндвич
Тр1 DN50
Тр2 DN50
ПРЭМ-20-D-Cэндвич
Тр3 DN50
К выбору схем